ОКП 42 1000 Измеритель-регулятор многофункциональный ТРИД ПАСПОРТ ВПМ 421210.009 ПС 2020 г.

Настоящий паспорт является документом, содержащим основные параметры и технические характеристики измерителя-регулятора многофункционального ТРИД (далее прибор, приборы).

Перед эксплуатацией прибора следует ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-ПМ» (ООО «Вектор-ПМ»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| - Наименование и обозначение изделия |  | Измеритель-регулятор многофункциональный ТРИД |
| --- | --- | --- |
| - Обозначение модели |  |  |
| - Дата изготовления |  |  |
| - Заводской номер изделия |  |  |

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Приборы предназначены для измерений и автоматического регулирования температуры и других физических величин на основе сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления (ТС), термоэлектрических преобразователей (ТП), милливольтовых устройств постоянного тока, тензометрических датчиков, датчиков давления с токовым выходом, а также нормированных аналоговых сигналов постоянного тока.

Приборы выпускаются в соответствии с требованиями:

- технических условий ТУ 4212-009-60694339-20;

- ГОСТ Р 52931–2008.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор соответствует характеристикам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение типа | ТРИД |
| --- | --- |
| Класс точности приборов | 0,5 (для термопар и термопреобразователей сопротивления) 0,25 (для других типов сигналов) |
| Номинальное напряжение питания | ~220 В, 50 Гц |
| Допустимое напряжение питания, В | от 187 до 242 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | от -250 до +2500 |
| Компенсация температуры холодных спаев | автоматическая/ручной режим |
| Компенсация сопротивления проводов при использовании термосопротивлений | по двухпроводной/трехпроводной схеме |
| Погрешность по температуре | ±0,5% от диапазона измерений |
| Время опроса (на канал), с | 0,25 - 0,5 |
| Интерфейс для связи с компьютером (при наличии) | RS485 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -20 до +50 |
| Относительная влажность воздуха | 5…90 %, без конденсации влаги |
| Степень пылевлагозащищенности | IP54 |
| Высота символов для индикации измеренных значений, мм | 20 |
| Высота символов для отображения заданных значений, мм | 14 |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | ТРИД |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.25 |
| Цифровой идентификатор программного обеспечения | отсутствует |

Уровень защиты ПО соответствует высокому уровню  по  Р 50.2.077-2014.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор поставляется в комплекте, указанном в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Измеритель-регулятор многофункциональный ТРИД | модификация в соответствии с заказом | 1 шт. |
| Паспорт | ВПМ 421210.009 ПС | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации в электронном виде | ВПМ 421210.009 РЭ | 1 экз. (*) |
| Комплект монтажных частей (если предусмотрено модификацией прибора) | - | 1 комп. |
| Примечания: (*) - Доступно для свободного скачивания на сайте изготовителя. |  |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик приборов указанным в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания приборов устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

В случае выявления дефектов изделия в течение гарантийного срока изготовитель обязуется устранить все неисправности или заменить вышедшие из строя части, если это произошло по вине изготовителя.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента поставки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель-регулятор многофункциональный ТРИД изготовлен и принят в соответствии с требованиями:

- технических условий ТУ 4212-009-60694339-20;

- ГОСТ Р 52931–2008.

и признан годным к эксплуатации.

МП			Дата

Приемку произвел:	_____________ / _____________

Сведения о рекламациях

В случае отказа прибора в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о рекламации. Акт следует направлять по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-ПМ» (ООО «Вектор-ПМ»)

614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.80а.

Все рекламации должны быть зафиксированы потребителем в журнале, заполненном по форме, представленной в табл. 4.

Таблица 4

| Дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по рекламации и их результаты |
| --- | --- | --- |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

Учет технического обслуживания должен вестись в специальном журнале.

Форма ведения журнала приведена в таблице 5

Таблица 5

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка с начала эксплуатации | Должность, фамилия и подпись лица: |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |  |

Учет текущего ремонта должен вестись в специальном журнале, куда заносятся данные о ремонте, включая замену отдельных составных частей (комплектующих, покупных изделий).

Форма ведения журнала приведена в таблице 6

Таблица 6

| Дата | Наименование работы и причина выполнения | Замененные части | Должность, фамилия и подпись лица: |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выполнив-шего ремонт | проверившего качество ремонта |  |